| Laser holmowy do kruszenia kamieni szt. 1 | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać |
| --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020r. |  |  |
| System laserowy zgodny z normą IEC EN 60825-1:2014 - klasa 4 | TAK |  |
| Długość fali 2,1 μm (2100 nm) | TAK |  |
| Maksymalna moc 66 W | TAK |  |
| Maksymalna energia impulsu 5 J | TAK |  |
| Częstotliwość impulsów 3-60 Hz | TAK |  |
| Czas trwania impulsu w zakresie 50-1100 μs z możliwością ustawienia (krótki, średni, długi) dla wybranego programu | TAK |  |
| Temperatura robocza w zakresie 10-30 °C | TAK |  |
| Programy litotrypsji: Dusting, Fragmenting, Stabilization, Popcorning Programy BPH: HoLEP, HoLAP, Hemostatis, Programy tkanki miękkie: Incision, Tumor Ablation, Hemostasis | TAK |  |
| Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku | TAK |  |
| Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego | TAK |  |
| Ekran dotykowy do sterowania laserem, kolorowy | TAK |  |
| Przyciski trybu gotowości „Ready” i trybu czuwania „Standby” na ekranie dotykowym | TAK |  |
| Szybka zmiana częstotliwości i energii impulsu dedykowanymi przyciskami „+” i „-” na ekranie dotykowym dla każdego parametru | TAK |  |
| Wyświetlana na ekranie informacja o rozmiarze włókna i pozostałej liczbie użyć | TAK |  |
| Możliwość wyboru i zmiany parametrów jednocześnie dla dwóch programów | TAK |  |
| Wiązka celownicza (pilot) - dioda laserowa, zielona, 532 nm (< 5 mW, regulowana) | TAK |  |
| Wewnętrzna chłodnica hydrauliczna | TAK |  |
| Zasilanie 32 A (wtyczka IEC309); 230 V AC; 50/60 Hz; 5 kVA | TAK |  |
| Masa 200 kg (bez wody) | TAK |  |
| W zestawie: włącznik nożny dwuprzyciskowy z przyciskiem centralnym do zmiany trybu STANDBY/READY Włókno laserowe, wielorazowego użytku – 10 użyć, rozmiar 272 μm, 5 szt./op. Włókno laserowe, wielorazowego użytku – 10 użyć, rozmiar 365 μm, 5 szt./op. | TAK |  |

……………………………

Podpis wykonawcy