Zadanie V

Załącznik nr 6 do SIWZ D-39/N/20

	Nr 1.   Ultrasonograf  - 1 szt

	LP
	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE
	 
	 

	1
	Mobilny aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020
	Tak
	

	2
	Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg
	Tak
	

	3
	Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania
	Tak
	

	4
	Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia
	
	

	5
	Zakres częstotliwości pracy min  2,0-18,0 MHz
	Tak
	

	6
	Dynamika systemu min 180 dB
	Tak
	

	7
	Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3
	Tak
	

	8
	Monitor TFT o przekątnej min 18 cali
	Tak
	

	9
	Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej
	Tak
	

	10
	Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu
	Tak
	

	11
	Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm.
	Tak
	

	12
	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm.
	Tak
	

	13
	Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali
	Tak
	

	14
	Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację
	Tak
	

	15
	Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady
	Tak
	

	16
	Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo
	Tak
	

	17
	Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB.
	Tak
	

	18
	Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji  obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive.
	Tak
	

	19
	Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min:

- USB 3.0 

- USB 2.0

- HDMI

- LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000
	Tak
	

	20
	Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm
	Tak
	

	21
	Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	22
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s
	Tak
	

	23
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 490 cm/s
	Tak
	

	24
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm
	Tak
	

	25
	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii


	Tak
	

	26
	Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD
	Tak
	

	27
	Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem
	Tak
	

	28
	Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej
	Tak
	

	29
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku.
	Tak
	

	30
	Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain
	Tak
	

	31
	Możliwość rozbudowy o baterię podtrzymującą pracę aparatu
	Tak
	

	B.
	GŁOWICE
	
	

	32
	Głowica typu convex do badania jamy brzusznej
	Tak
	

	
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155
	Tak
	

	
	b) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler
	Tak
	

	
	c) obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	
	d) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 58°.
	Tak
	

	
	e) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	Tak
	

	
	f) częstotliwość pracy min. 2,5-5 MHz
	Tak
	

	
	g) wielorazowa przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy 0,6-2,4mm – 1szt.
	TAK
	

	33
	Głowica liniowa do badania małych narządów
	Tak
	

	
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	Tak
	

	
	c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler
	Tak
	

	
	d) obrazowanie harmoniczne
	
	

	
	e) Szerokość matrycy min. 35 mm
	Tak
	

	
	f) Głębokość skanowania do min 8,5 cm
	Tak
	

	
	g) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	Tak
	

	
	h) częstotliwość pracy min. 5-12Mhz
	TAK
	

	34
	Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex do badania/ biopsji stercza
	Tak
	

	
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	Tak
	

	
	b) częstotliwość pracy min. 5,0-10,0 MHz
	Tak
	

	
	c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	
	d) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której  linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy  
	Tak
	

	
	e) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu
	Tak
	

	
	f) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°.
	Tak
	

	
	g) wielorazowa przystawka biopsyjna z kanałem przechodzącym przez środek  głowicy– 3szt.
	Tak
	

	C.
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
	
	

	35
	Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex do badania/biopsji stercza
	Tak
	

	
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 310
	Tak
	

	
	b) częstotliwość pracy min. 5-12MHz 
	Tak
	

	
	c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	
	d) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której  linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy  
	Tak
	

	
	e) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu
	Tak
	

	
	f) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°.
	Tak
	

	 

Nr 2 . Ultrasonograf  - 1 szt.

	
	
	
	 

	LP
	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	A.
	PARAMETRY OGÓLNE
	 
	 

	1
	Aparat usg, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020  bez panelu dotykowego
	TAK
	 

	2
	Waga aparatu bez głowic max 75 kg 
	TAK
	 

	3
	Stabilna platforma jezdna na min. 5 kółkach z możliwością blokady każdego z nich
	TAK
	 

	4
	Zakres częstotliwości pracy min  2,0-18,0 MHz
	TAK
	 

	5
	Dynamika systemu min 185 dB
	TAK
	

	6
	Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 4
	TAK
	

	7
	Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali
	TAK
	

	8
	Możliwość obracania monitora praw/lewo min 170 stopni
	TAK
	

	9
	Możliwość regulacji wysokości monitora min 25cm.
	TAK
	

	10
	Możliwość obrotu całej platformy aparatu o min. 350 stopni
	
	

	11
	Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25cm.
	TAK
	

	12
	Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB.

Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen 
	TAK
	

	13
	Min. 4 klawisze do zaprogramowania umiejscowione na panelu sterowniczym
	TAK
	

	14
	Długość filmu  CINE LOOP min 28 s
	TAK
	

	15
	Głębokość skanowania min 0,5cm – 30cm
	TAK
	

	16
	Frame rate (liczba klatek na sekundę) min 200
	TAK
	

	17
	Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; CW, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	18
	Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC
	TAK
	

	19
	Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe
	TAK
	

	20
	Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym

min 0,1 cm/s – 490 cm/s
	TAK
	

	21
	Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze CW min 0,5 cm/s  -1970 cm/s
	TAK
	

	22
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym

min 0,1 cm/s - 805 cm/s
	TAK
	

	23
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20mm
	TAK
	

	24
	Videoprinter czarno – biały
	TAK
	

	25
	Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowaną baterię pozwalająca na pracę bez zasilania 
	TAK
	

	26
	Aparat wyposażony w ruchome uchwyty na głowice specjalistyczne typu: laparoskopowa, rektalna, umożliwiające bezpieczne ich odłożenie i odsunięcie poza panel aparatu za monitor
	TAK
	

	27
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania kontrastowego (opcja)
	TAK
	

	28
	Możliwość rozbudowy o fuzję MRI/USG z możliwością wykonania biopsji na głowicy transrektalnej w min. 3 płaszczyznach: end-fire, poprzecznej, podłużnej (opcja)
	TAK
	

	29
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii (opcja)
	TAK
	

	30
	Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną dedykowaną do Robota da VINCI (opcja)
	TAK
	

	B.
	GŁOWICE

	31
	Głowica typu convex do badania jamy brzusznej
	TAK
	

	
	a) częstotliwość pracy głowicy min. 2,5-6,0 MHz
	TAK
	

	
	b) Liczba elementów w głowicy min 190
	TAK
	

	
	c) pole widzenia głowicy min. 60 stopni
	TAK
	

	
	d) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	TAK
	

	
	e) Przystawka biopsyjna regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 3 sztuki
	TAK
	

	
	f) możliwość wykonania badania kontrastowego na głowicy
	TAK
	

	32
	Głowica śródoperacyjna typu I-Shaped
	TAK
	

	
	a)Zakres częstotliwości pracy: minimum 5,0 ÷ 10,0 MHz.
	TAK
	

	
	b)Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy: minimum 155.
	Tak
	

	
	c)Płaszczyzna obrazowania: minimum 40º.
	TAK
	

	
	d)możliwość zastosowania śródoperacyjnej sterylna przystawki biopsyjnej – (opcja)
	TAK
	

	
	e)Możliwość dezynfekcji i sterylizacji głowicy
	TAK
	

	
	f) płaszczyzna obrazowania głowicy - convex
	TAK
	

	33
	Głowica śródoperacyjna laparoskopowa
	TAK
	

	
	a)Częstotliwość pracy głowicy min. 5-12MHz
	TAK
	

	
	b)  czoło głowicy z ruchomą końcówką głowicy z polem obrazowania w min. 4 kierunkach : lewo, prawo, góra, dół pod kątem min. 90 stopni w każdym wymienionym kierunku
	TAK
	

	
	c) kanał biopsyjny w głowicy
	TAK
	

	
	d)  pola widzenia głowicy min. 36 stopni
	TAK
	

	
	e) oprogramowanie 3D dostępne na głowicy polegające na tworzeniu kostki sześcianu (opcja)
	TAK
	

	
	f)  możliwość otworzenia interpretacji badania kostki sześcianu 3D na zewnętrznym komputerze w aplikacji zbliżonej do interfejsu ultrasonografu (opcja)
	TAK
	

	
	g) możliwość sterylizacji głowicy w gazie
	TAK
	

	
	h) na rękojeści głowicy min. dwie dźwignie i dwa przyciski umożliwiające manewrowanie czołem głowicy zarówno płynnie jak i skokowo z możliwością blokady czoła głowicy w dowolnym położeniu
	TAK
	

	
	i) Jednorazowe sterylne osłonki na głowicę laparoskopową 
	TAK
	

	C
	WYMAGANIA DODATKOWE
	

	34
	Okres gwarancji min. 24 miesiące na aparat i głowice
	TAK
	
	

	35
	Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski
	TAK
	
	

	36
	Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem.
	TAK
	
	

	37
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	
	

	38
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania

zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie

dokumentów.
	TAK
	
	


Formularz cenowy

	Lp.
	Nazwa 
	J.m
	ilość
	Wartość netto 
	Podatek VAT %
	Kwota podatku 
	Wartość brutto 
	Producent 

	1
	Aparat USG pierwszy
	szt
	1
	
	
	
	
	

	2
	Aparat USG drugi
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Wartość ogółem:
	
	
	




















…………………………………………




















(podpis wykonawcy)

