Załącznik Nr 3 do SIWZ  D-40/N/20

OFERTA TECHNICZNA

Robot Chirurgiczny

A.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ:

Producent / kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2020):

Klasa wyrobu medycznego:

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | Opis parametru | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System składający się z następujących elementów: - Wózek robotyczny pacjenta wyposażony w uniwersalne ramiona robotyczne, - Wózek z torem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości, procesorem audio, z wbudowanym i zintegrowanym systemem elektrochirurgii - Zestaw startowy narzędzi i akcesoriów przeznaczonych do zabiegów |  | tak |  |  |
|  | System winien zapewniać transmisję ruchów rąk chirurga z niezależnej Konsoli Chirurgicznej do Robotycznego Ramienia Pacjenta. Przewidywany zakres zastosowań, m.in.: - Urologia i Onkologia Urologiczna, - Chirurgia i chirurgia onkologiczna |  | tak |  |  |
|  | KONSOLA CHIRURGICZNA mobilna | 1 |  |  |  |
|  | Skalowanie ruchu narzędzi oraz redukcja drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów |  | tak |  |  |
|  | Sterowanie kamerą endoskopową 3D oraz narzędziami |  | tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany trybu wyświetla obrazu z pełnoekranowego na współdzielony wraz z dwoma obrazami pomocniczymi (sygnału pochodzącego z urządzeń zewnętrznych dodatkowych np. .: głowicy USG, kamery w pomieszczeniu,) |  | podać |  | tak– 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej umożliwiających uwzględnienie różnej budowy ciała operatora, w celu zapewnienia chirurgowi optymalnego komfortu podczas przeprowadzania operacji. |  | podać |  | tak– 5 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Elementy składowe konsoli: manetki sterujące, przeglądarka stereoskopowa, ekran dotykowy, lewy i prawy pulpit, panel przełączników nożnych |  | tak |  |  |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk Operatora (tzn. ruch ręki Operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, a ruch ręki Operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo), umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. |  | tak |  |  |
|  | Przeglądarka konsoli chirurgicznej, dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka Operatora – tworzące razem obraz stereoskopowy, wyświetlająca komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie systemu. Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) |  | tak |  |  |
|  | Lewy i prawy pulpit – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej, zawierające przyciski sterujące do regulacji parametrów ergonomicznych, przycisk zasilania oraz wyłącznik awaryjny. |  | tak |  |  |
|  | Panel przełączników nożnych – umieszczony u podstawy konsoli chirurgicznej , działający jako interfejs umożliwiający wykonanie różnych czynności chirurgicznych (sterowanie kamerą, sprzęgło głównych sterowników, przełączanie ramion, sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi). |  | tak |  |  |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy - do wybierania różnych funkcji systemu (w tym: ustawienia kamery/endoskopu, zaawansowane regulacje parametrów wideo, preferencje wyświetlania, ustawienia audio, zarządzanie kontami, zarządzanie zapisami, preferencje dotyczące parametrów kontroli systemu) |  | tak |  |  |
|  | Sprzęt umożliwia "skalowanie", np. ustawienie ścieżki chirurga do ścieżki instrumentu. |  | tak |  |  |
| - M | Moduł audio z regulacją głośności |  | tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia więcej niż jednej konsoli chirurgicznej. Współpraca operatorów każdej z konsol, polegająca m.in. na możliwości przekazania uprawnień zarządzania narzędziami bez zmiany indywidualnych ustawień konsoli |  | tak |  |  |
|  | ROBOTYCZNE RAMIĘ PACJENTA | 1 |  |  |  |
|  | Sterowanie ramionami narzędzi oraz ramieniem kamery, kolumna wyposażona w następujące elementy: Przeguby nastawcze, Ramiona na narzędzia i kamerę. |  | tak |  |  |
|  | Kolumna główna z możliwością obrotu względem osi pionowej, system laserowy do wyznaczenia celu |  | tak |  |  |
|  | Napęd elektryczny wózka pacjenta i sterowanie ruchem wózka podczas transportu oraz dokowania. Możliwość zmiany położenia ramion robotycznych wózka pacjenta bez interfejsu. Tryby dokowania do pacjenta: manualny |  | podać |  |  |
|  | Przeguby nastawcze - do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia punktu centralnego dokowania |  | tak |  |  |
|  | Karetka na narzędzia z możliwością zamocowania sterylnej nakładki jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego – z możliwością wpięcia narzędzi robotycznych |  | tak |  |  |
|  | WÓZEK Z TOREM WIZYJNYM, mobilny | 1 |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy - obraz pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo |  | podać |  | przekątna 24 cale lub więcej – 2 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Kontroler systemu endoskopowego z automatyczna regulacją oświetlenia |  | tak |  |  |
|  | Źródło światła, głowica kamery 3D, układ sterowania kamery |  | tak |  |  |
|  | Endoskop z końcówką prostą / zakrzywioną 30 stopni, - Powiększenie optyczne: min. 8x - Powiększenie cyfrowe: min. 4x |  | podać |  | Obrazowanie fluoroscencyjne – 10 pkt brak – 0 pkt. |
|  | Automatyczna regulacja ostrości optyki endoskopu |  | tak |  |  |
|  | Układ sterowania kamery - podłączony do kamery za pomocą pojedynczego przewodu, sterujący akwizycją i przetwarzaniem obrazu z kamery |  | tak |  |  |
|  | ZESTAW STARTOWY NARZĘDZIA I AKCESORIA | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania 200 zabiegów: - urologii i onkologii urologicznej, - chirurgii i chirurgii onkologicznej (wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: kleszczyki i nożyczki jedno- i dwupolarne oraz imadła, trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ) |  | tak |  |  |
|  | ELEMENTY DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany system elektrochirurgii |  | tak, podać typ |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy w ramach wyposażenia co najmniej: - 1 szt sterylizatora niskotemperaturowego, opisanego w punkcie 30 - 1 szt automatycznej myjni- dezynfektora, opisanej w punkcie 31(31a- 31g) - 2 szt konektora endoskopowego do myjni -dezynfektora, - 2 szt kosza na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule, kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej, - 2 szt lup o min 2 krotnym powiększeniu z oświetleniem, - 2 szt plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości min 650mm, - 2 szt pistoletu do sprężonego powietrza wraz z nasadą typu luer, - 2 szt pistoletu do ujęcia wody pitnej wraz z nasadą typu luer, - 1 szt szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych - z nylonowym włosiem, - 2 szt manometru, Wykonawca dostarczy i zainstaluje w/w automatyczną myjnię- dezynfektor oraz sterylizator niskotemperaturowy we wskazanym i przygotowanym przez Zamawiającego miejscu (wyposażonym w niezbędne media przyłączeniowe) |  | tak |  |  |
|  | Sterylizator niskotemperaturowy do sterylizacji endoskopu systemu chirurgii robotycznej musi posiadać oświadczenie producenta sterylizatorów niskotemperaturowych o kompatybilności programu sterylizacji z wymogami producenta endoskopów chirurgii robotycznej. Oświadczenie do okazania przez Wykonawcę wraz z dostawą sprzętu. |  | tak, podać typ |  |  |
|  | Automatyczna myjnia- dezynfektor z wbudowaną przelotową suszarką musi posiadać oświadczenie producenta o kompatybilności programu automatycznego mycia –dezynfekcji i czasu suszenia z wymogami producenta narzędziami wielokrotnego użytku chirurgii robotycznej Oświadczenie do okazania przez Wykonawcę wraz z dostawą sprzętu |  | tak, podać typ |  | Możliwość automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopu chirurgii robotycznej – 10 pkt, Nie- 0 pkt |
| 31a. | Cykl mycia wstępnego w wodzie o niskiej temperaturze przez min 15 minut. |  | tak |  |  |
| 31b. | Cykl mycia w detergencie przez min 10 min. |  | tak |  |  |
| 31c. | Cykl płukania w wodzie o niskiej temperaturze lub podgrzewanej o jakości DI lub RO (opcjonalnie) przez min 2 minuty. |  | tak |  |  |
| 31d. | Cykl dezynfekcji termalnej. |  | tak |  |  |
| 31e. | Cykl suszenia min 45 minut o max temperaturze 120°C. |  | tak |  |  |
| 31f. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych – wyposażony w moduł wsadowy do narzędzi chirurgii robotycznej wraz z odpowiednimi przyłączami i przewodami do podłączenia kanałów portów płukania narzędzi chirurgii robotycznej. |  | tak |  |  |
| 31g. | Wózek lub półka wyposażona przyłącze do podłączenia kanałów płukania endoskopu chirurgii robotycznej z opcjonalnym przewodem do podłączenia endoskopów chirurgii robotycznej. |  | Tak/ nie – podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni symulator w terminach uzgodnionych przez Strony w odrębnym trybie |  | tak |  |  |

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJA |  |  |  |
|  | Okres pełnej gwarancji na system robota chirurgicznego [liczba miesięcy] obejmujący : konsolę chirurgiczną, robotyczny wózek pacjenta i wózek z torem wizyjnym z wyłączeniem narzędzi wielokrotnego użytku, akcesoriów i endoskopów. Zamawiający wymaga opisania procedury reklamacyjnej i warunków gwarancji narzędzi wielokrotnego użytku, akcesoriów i endoskopów | ≥24 miesiące |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | tak |  |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | tak |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu | podać |  | tak – 3 pkt. nie – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (wg częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta). | tak |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 24 [godz.] w dni robocze – od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-17:00 | tak |  |  |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  |  |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 3 dni roboczych (od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-17:00) od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-17:00) od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 3 dni roboczych- od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-17:00 | tak |  |  |
|  | Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (3 zespoły chirurgiczne z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach); w razie potrzeby Zamawiającego możliwość regularnego wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.). Szkolenia nie warunkują podpisania protokołu przekazania do eksploatacji. | tak |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przekazana przy dostawie | tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | tak |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | tak |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów systemu chirurgii robotycznej w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące | tak |  |  |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | typ, model/ symbol/ nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robot chirurgiczny |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | χ | χ |  | χ |  |

Wartość netto:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto:   …………………            Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/