Załącznik nr 3 do SIWZ Nr D-31/N/20 

Parametry techniczno - użytkowe 
Kardiomonitory z centralą monitorującą dla Oddziału Intensywnej Terapii – 1 kpl
	Lp.
	Opis parametrów i wymagań technicznych
	Wymagania graniczne

(odcinające)
	Parametry techniczno – użytkowe premiowane punktami

	
	KARDIOMONITORY – 8 szt
	TAK
	TAK

	
	Kardiomonitor przyłóżkowy (kardiomonitor) z wbudowanym uchwytem do przenoszenia. 
	TAK
	TAK

	
	Złącza na moduły pomiarowe zintegrowane w jednej obudowie z kardiomonitorem. 
	TAK
	TAK

	
	Możliwość szybkiego wypięcia całego kardiomonitora (ze wszystkimi modułami) i przeniesienia bez użycia narzędzi i bez przerywania monitorowania.
	TAK
	TAK

	
	Możliwość dołączenia zewnętrznego stelaża na moduły pomiarowe ułatwiającego dostęp do modułów i gniazd pomiarowych. Stelaż montowany niezależnie od położenia kardiomonitora. 
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	
	Wbudowany kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min 15’’ do prezentacji min 6 krzywych dynamicznych różnych parametrów jednocześnie
	TAK
	TAK

	
	Obraz o rozdzielczości min 1280x768 pikseli
	TAK
	TAK

	
	Panel przedni pozbawiony wystających elementów (przycisków, pokręteł itp.), gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję - obsługa wyłącznie przez ekran dotykowy.
	TAK
	TAK

	
	Każdy kardiomonitor wyposażony w dodatkowy system sterowania na wypadek uszkodzenia ekranu dotykowego (np. pilot zdalnego sterowania)
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	
	Prezentacja na ekranie monitora aktualnych wartości liczbowych 
i krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych z okresu min 48 godzin
	TAK
	TAK

	
	Kardiomonitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych
	TAK
	TAK

	
	Wyposażenie w moduły pomiarowe:

- EKG/HR – 8 szt.
- SPO2 – 8 szt.
- oddech – 8 szt.
- nieinwazyjny pomiar ciśnienia – 8 szt.

- inwazyjny pomiar ciśnienia – 8 szt.
- temperatura – 8 szt.

Każdy z kardiomonitorów musi mieć możliwość współpracy 
z każdym z ww. modułów pomiarowych. Poprzez współpracę należy rozumieć możliwość co najmniej prezentacji danych na ekranie kardiomonitora, nastawiania z poziomu monitora granic alarmowych i przesyłanie danych do centrali monitorującej
	TAK
	TAK

	
	Wyżej opisane moduły pomiarowe w postaci dedykowanych, wymiennych kostek, jedno lub wieloparametrowych, wpinanych 
i przenoszonych między monitorami bez udziału serwisu i użycia narzędzi. 
	TAK
	TAK

	
	Wszystkie przewody pomiarowe i gniazda oznaczone różnymi kolorami i/lub kształtem dla łatwej identyfikacji
	TAK
	TAK

	
	Brak wbudowanych wentylatorów (dotyczy wszystkich zaoferowanych elementów monitora i modułów pomiarowych)
	TAK
	TAK

	
	Kardiomonitory kompatybilne z systemem monitorowania użytkowanym w SOR MSSW – możliwość przenoszenia pacjentów bez przerywania monitorowania pomiędzy SOR a OIT – opisać proponowane rozwiązanie
	TAK
	TAK

	
	Kardiomonitory kompatybilne z modułami pacjenta IntelliVue X3 użytkowanymi w SOR MSSW – kompatybilność musi zapewniać co najmniej przenoszenie danych demograficznych oraz historii pomiarów i trendów funkcji życiowych z ostatnich min 24 godzin 
	TAK
	TAK

	
	Każdy kardiomonitor wyposażony we własny element / moduł transportowy zabierany z pacjentem na czas transportu lub inne rozwiązanie zapewniające ciągły podgląd parametrów życiowych (krzywe dynamiczne i liczby), ciągłość monitorowania wszystkich parametrów i archiwizacji trendów, wraz z zachowaniem funkcji alarmowych 
	TAK
	TAK

	
	Ekran modułu transportowego o przekątnej min. 6’’
	TAK
	TAK

	
	Przekątna ekranu modułu transportowego – podać w calach (‘’)
	
	Największa przekątna – 10 pkt

Najmniejsza przekątna – 0 pkt

Pozostałe wprost proporcjonalnie

	
	Odczyt danych na ekranie modułu transportowego możliwy również podczas pracy z monitorem przyłóżkowym
	TAK
	TAK

	
	Masa kompletnego elementu / modułu transportowego z ekranem 
i akumulatorem max 3 kg
	TAK
	TAK

	
	Masa kompletnego modułu transportowego (wraz z ekranem i akumulatorem) – podać w kg
	
	Najmniejsza masa – 10 pkt

Największa masa – 0 pkt

Pozostałe wprost proporcjonalnie

	
	Każdy moduł / element transportowy wyposażony w uchwyt 
lub inne rozwiązanie służące do przenoszenia 
	TAK
	TAK

	
	Każdy moduł / element transportowy wraz z ekranem wyposażony w uchwyt do szybkiego montażu na łóżku pacjenta na czas transportu (montaż bez użycia narzędzi)
	TAK
	TAK

	
	Akumulator modułu transportowego łatwo wymienny 
bez konieczności użycia narzędzi
	TAK
	TAK

	
	Element / moduł transportowy wraz z ekranem musi być odporny na wstrząsy i upadki (co najmniej z wysokości 1 m, podać spełniane normy)
	TAK
	TAK

	
	Szczelna obudowa modułu transportowego, zapewniająca ochronę przed kurzem i umożliwiająca łatwe czyszczenie, klasa szczelności min IP22
	TAK
	TAK

	
	Moduł transportowy kompatybilny z każdym z opisywanych kardiomonitorów 
	TAK
	TAK

	
	Dane trendów funkcji życiowych zarejestrowane przez element transportowy w czasie transportu z pacjentem muszą być automatycznie przekazywane i dopisywane do istniejących danych w monitorze przyłóżkowym i centrali monitorującej (z zachowaniem chronologii) po ponownym wpięciu w monitor przyłóżkowy
	TAK
	TAK

	
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o podłączenie innych urządzeń medycznych różnych producentów, takich jak:

- respiratory 

- pompy infuzyjne 

- monitory hemodynamiczne

- aparaty do terapii nerkozastępczej
	TAK 

(podać model i producenta)
	TAK

	
	Wbudowany interfejs sieciowy. Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania
	TAK
	TAK

	
	Komunikacja pomiędzy kardiomonitorami umożliwiająca zdalny podgląd parametrów z innych stanowisk monitorowanych
	TAK
	TAK

	
	Fabrycznie zaprogramowane różne formaty wyświetlania danych 
na ekranie. Możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych konfiguracji Użytkownika (pamięć min 10 różnych układów).
	TAK
	TAK

	
	Możliwość zaprogramowania przez personel różnych (min 10) konfiguracji monitora zawierających ustawienia ekranu, granic alarmowych, głośności alarmów, kategorii wiekowej pacjenta itp.
	TAK
	TAK

	
	Możliwość konfigurowania układu menu, w tym dodawania i usuwania z ekranu głównego skrótów do wybranych funkcji monitora
	TAK
	TAK

	
	Tryb pracy umożliwiający wygaszenie wyświetlania parametrów życiowych pacjenta na ekranie kardiomonitora przy równoczesnym zachowaniu funkcji alarmowych zarówno w kardiomonitorze jak i centrali monitorującej
	TAK
	TAK

	
	Funkcja obliczeń klinicznych w tym, obliczania parametrów utlenowania, hemodynamiki, wentylacji i dawek leków
	TAK
	TAK

	
	Kalkulator leków. Możliwość edycji listy i definiowania własnych leków, pojemność listy min 50 różnych leków. Dla każdego leku zdefiniowana ilość, objętość, dawka, prędkość wlewu, stężenie, standaryzowana prędkość infuzji
	TAK
	TAK

	
	Sygnalizacja alarmowa wszystkich parametrów monitorowanych. Funkcja szybkiego automatycznego nastawienia granic alarmowych z uwzględnieniem aktualnie mierzonych wartości 

Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności
Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów
	TAK
	TAK

	
	Zabezpieczenie przed niepożądanym wyciszeniem głośności alarmów poniżej poziomu ustalonego przez administratora systemu
	TAK
	TAK

	
	Możliwość wyświetlenia w jednym oknie aktualnie nastawionych progów alarmowych dla wszystkich parametrów monitorowanych
	TAK
	TAK

	
	Wbudowany port USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: czytnik kodów, klawiatura, mysz itp.
	TAK
	TAK

	
	Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego
	TAK
	TAK

	
	Możliwość rozbudowy monitora o funkcję wyświetlania 
danych klinicznych pochodzących z innych szpitalnych systemów informatycznych
	TAK
	TAK

	
	Zestaw do zamontowania kardiomonitora  
	TAK
	TAK

	
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz – zasilacz wbudowany w kardiomonitor
	TAK
	TAK

	
	Zasilanie akumulatorowe pozwalające na autonomiczną pracę kardiomonitora przez min 2 godziny.
	TAK
	TAK

	
	Monitorowanie zapisu EKG, wybór liczby monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG jednocześnie przy zastosowaniu układu 3, 5 lub 6 elektrod. W komplecie przewód główny 3, 5 lub 6 elektrodowy o długości min. 3 m
	TAK
	TAK

	
	Pomiar akcji serca (HR) w zakresie min 15-250 ud/min.,
dokładność nie gorsza niż +/-1% zakresu
	TAK
	TAK

	
	Analiza zapisu EKG równocześnie w co najmniej 
2 odprowadzeniach z sygnalizacją alarmową zaburzeń rytmu. 
Co najmniej 20 rozpoznawanych typów zaburzeń rytmu
	TAK
	TAK

	
	Możliwość wyłączenia alarmów dla poszczególnych typów zaburzeń (w tym migotania przedsionków)
	TAK
	TAK

	
	Ciągły pomiar i prezentacja wartości ST w zakresie
min. -20 do +20 mm

	TAK
	TAK

	
	Ciągły pomiar i prezentacja wartości QT i QTc w zakresie 
min. od 200 do 700 ms 
	TAK
	TAK

	
	Programowane alarmy ST i QT
	TAK
	TAK

	
	Wyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora
	TAK
	TAK

	
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 
min. 4-120 odd/min, dokładność nie gorsza niż +/-1 odd/min

Prezentacja krzywej oddechowej i częstości oddechu.

Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru respiracji.

Alarm bezdechu z regulowanym czasem opóźnienia
	TAK
	TAK

	
	Pomiar saturacji w zakresie min 1-100%

Pomiar tętna w zakresie min 30-240 bpm

Algorytm filtracji zakłóceń: Masimo SET, TruSat lub FAST.
Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości liczbowej tętna 
i SpO2, wskaźnika jakości sygnału.

Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.

Każdy kardiomonitor wyposażony w standardowy czujnik na palec dla dorosłych (1 szt.) z przewodem o długości min. 3 m
	TAK
	TAK

	
	Pomiar ciśnienia tętniczego automatyczny i na żądanie metodą oscylometryczną. Prezentacja oraz możliwość programowania alarmów dla wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min 1-480 minut. 

Funkcja automatycznej opaski uciskowej (stazy) ułatwiająca wkłucie. Każdy monitor wyposażony w  przewód dł. min. 3 m i mankiety 
dla dorosłych w min. 3 rozmiarach 
	TAK
	TAK

	
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe 
w każdym kardiomonitorze. Możliwość pomiaru i wyboru różnych etykiet ciśnień.  
	TAK
	TAK

	
	Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej 
dla ciśnienia tętniczego i żylnego
	TAK
	TAK

	
	Możliwość zerowania wybranego ciśnienia oraz wszystkich równocześnie. Zakres pomiaru min. od -40 do + 340 mmHg
	TAK
	TAK

	
	Możliwość stosowania przetworników IBP różnych producentów 
(w tym Biometrix, Argon/BD, Edwards) bez naruszenia warunków gwarancji (podać producentów)
	TAK
	TAK

	
	Pomiar lub obliczanie zmienności ciśnienia (PPV lub SPV)
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł do monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS. Prezentacja krzywej dynamicznej EEG, wartości numerycznej BIS oraz trendu graficznego zmian głębokości znieczulenia. Prezentacja wskaźnika jakości sygnału oraz wskaźnika aktywności mięśniowej. Programowany czas uśredniania wyniku pomiaru. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł do monitorowania głębokości bloku nerwowo-mięśniowego (zwiotczenia). Wymagane tryby pracy: TOF, PTC, ST i DBS. Pomiar odpowiedzi mięśni za pomocą czujnika akcelerometrycznego. Programowane natężenie prądu oraz szerokość impulsu. Pomiar wyzwalany ręcznie (na żądanie) oraz automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu. Pomiar NMT uruchamiany jednym przyciskiem z poziomu ekranu głównego, bez konieczności wywoływania dodatkowych pozycji w menu. Prezentacja współczynnika procentowego TOF, liczby TOF i PTC w postaci numerycznej oraz graficznego trendu zmian. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł do monitorowania rzutu minutowego serca i innych parametrów hemodynamicznych bez użycia cewnika Swan-Ganza (algorytm PiCCO)
- ciągłe monitorowanie i prezentacja parametrów hemodynamicznych układu krążenia (w tym CO/CCO, CI/CCI, SVR/SVRI, SV/SVI, dPmax )

Ocena krążenia płucnego:

- objętość krwi w płucach (ITBI)

- ilość wody w płucach (ELWI)

- przepuszczalność naczyń (PVPI)

Moduł z możliwością przenoszenia i podłączenia  do każdego z oferowanych kardiomonitorów bez konieczności używania narzędzi i interwencji serwisu.  Parametry monitorowane wyświetlane na ekranie kardiomonitora przyłóżkowego. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł do monitorowania kapnografii zapewniający pomiar ciągły CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w zakresie min 0-120 mmHg wraz z akcesoriami pomiarowymi dla pacjentów zaintubowanych. Możliwość stosowania zamiennie czujników strumienia głównego i bocznego. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia w  dedykowany moduł do monitorowania stężenia anestetyków wziewnych w drogach oddechowych z automatyczną identyfikacją rodzaju środka oraz obliczaniem MAC. Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł do monitorowania poziomu hemoglobiny całkowitej oraz karboksyhemoglobiny (SpHb, SpCO). Moduł sterowany z poziomu kardiomonitora
	TAK
	TAK

	
	CENTRALA MONITORUJĄCA 
	TAK
	TAK

	
	Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w klawiaturę, mysz i ekran LCD TFT o przekątnej min 23 cale (rozdzielczość min. 1920x1080) z możliwością obserwacji danych parametrów życiowych wszystkich pacjentów monitorowanych za pośrednictwem wyżej opisanych kardiomonitorów.
	TAK
	TAK

	
	Dodatkowe 2 ekrany o takich samych parametrach zainstalowane w pokojach lekarskich zapewniające podgląd danych wyświetlanych w centrali monitorującej
	TAK
	TAK

	
	Przegląd retrospektywny zdarzeń alarmowych, wyników pomiarów, trendów graficznych i tabelarycznych, ciągłego zapisu wszystkich krzywych dynamicznych (w tym 12 odprowadzeń EKG) z okresu min 7 dni 
	TAK
	TAK

	
	Możliwość wprowadzania i edycji danych pacjentów, zdalnego uruchamiania pomiarów i zmian ustawień kardiomonitorów
	TAK
	TAK

	
	Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowiska centralnego nadzoru.
	TAK
	TAK

	
	Dostępna na dzień składania ofert możliwość wykonania integracji oferowanej centrali z systemem monitorowania posiadanym przez Zamawiającego Philips PIIC iX 866389 użytkowanym w SOR MSSW
Integracja musi umożliwiać co najmniej:

- dostęp do historii monitorowania funkcji życiowych pacjentów hospitalizowanych w OIT,
- przekazywanie danych demograficznych,

- trwałe archiwizowanie danych funkcji życiowych monitorowanych pacjentów we wspólnej bazie SQL.
	TAK
	TAK

	
	System operacyjny centrali posiadający aktualne pełne wsparcie techniczne producenta, nie starszy niż Windows 10 – podać oferowany system operacyjny
	TAK
	TAK

	
	Przechowywanie danych na dysku typu SSD 
	TAK
	TAK

	
	Możliwość wyboru danych wyświetlanych na ekranie zbiorczym niezależnie dla każdego pacjenta, w tym co najmniej 3 krzywych dynamicznych, parametrów liczbowych i trendów graficznych 
	TAK
	TAK

	
	Alarmy wizualne i dźwiękowe na min 3 poziomach ważności 
	TAK
	TAK

	
	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych 
	TAK
	TAK

	
	Zabezpieczenie przed niepożądanym wyciszeniem głośności alarmów poniżej poziomu ustalonego przez administratora systemu 
	TAK
	TAK

	
	Sterowanie z poziomu centrali podstawowymi funkcjami kardiomonitorów, w tym co najmniej:

- ustawianie granic alarmowych 

- uruchamianie pomiarów ciśnienia

- wybór interwału pomiaru ciśnienia
	TAK
	TAK

	
	Zdalne uciszanie alarmów w monitorach przyłóżkowych z poziomu centrali 
	TAK
	TAK

	
	Możliwość dostępu do danych wypisanego pacjenta z poziomu centrali monitorującej min przez 7 dni od wypisania
	TAK
	TAK

	
	Możliwość szybkiego ponownego przyjęcia pacjenta  wcześniej wypisanego bez konieczności ponownego wpisywania jego danych
	TAK
	TAK

	
	Możliwość automatycznego przeszukiwania listy wypisanych 
i aktualnie przyjętych pacjentów na podstawie wpisanego tekstu 
np. nazwiska 
	TAK
	TAK

	
	Różne formaty raportów z możliwością edycji szablonów przez Użytkownika i dopasowania zawartości do specyficznych potrzeb
	TAK
	TAK

	
	Możliwość rozbudowy centrali monitorującej o bezprzewodową komunikację z monitorami i modułami transportowanymi 
z pacjentem
	TAK
	TAK

	
	System centralnego monitorowania przygotowany do komunikacji ze szpitalnym systemem informatycznym w standardzie medycznym HL7
	TAK
	TAK

	
	Menu użytkownika w języku polskim
	TAK
	TAK

	
	Możliwość przyszłej rozbudowy systemu celem integracji wielu oddziałów za pomocą jednego, wspólnego serwera systemu monitorowania umożliwiającego przepływ danych o pacjencie między oddziałami
	TAK
	TAK

	
	Możliwość przyszłej integracji systemu monitorowania ze szpitalnym systemem informatycznym klasy HIS w zakresie co najmniej przekazywania danych o ruchu chorych (ADT) i wysyłania raportów z monitorowania (opcja dostępna na rynku w dniu składania ofert, wymienić co najmniej 3 różne systemy HIS z którymi wdrożono integrację)
	TAK
	TAK



………………………………….


        (podpis wykonawcy)
