Zadanie I

Defibrylator na wózku  - 1 szt.

| Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Tak |  |
| Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 8 sekund | Tak |  |
| Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny | Tak |  |
| Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
| Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin | Tak |  |
| Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem < 6 kg | Tak |  |
| Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne | Tak |  |
| Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt. | Tak |  |
| Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl. | Tak |  |
| Wózek | Tak |  |

……………………………………………………………………..

(podpis wykonawcy)