Zadanie III


APARAT DO TERAPII WYSOKIMI PRZEPŁYWAMI HFNC – 2 szt. 
Parametry techniczno-użytkowe 
1.Nawilżacz:

	L.p.
	Opis parametru
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Punkty

	1.
	Producent
	TAK / podać
	
	

	2.
	Kraj
	TAK / podać
	
	

	3.
	Model / Typ
	TAK / podać
	
	

	4.
	Deklaracja zgodności – CE na aparat
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	5.
	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów
	TAK

(przy dostawie)
	
	

	6.
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	
	

	7.
	Rok produkcji aparatu: 2020
	TAK\NIE
	
	     TAK 5 pkt

NIE 0 pkt  

	8.
	Statyw medyczny, wyposażony w uchwyt na nawilżacz, podstawę jezdną na kółkach, z co najmniej 2 hamulcami;
	TAK
	
	

	9.1
	-nawilżacz
współpracujący
z
różnymi
typami respiratorów

- cyfrowy wyświetlacz 3 pozycyjny LED

-przycisk opcji wentylacji : - inwazyjnej (pacjent zaintubowany)

oraz nieinwazyjnej (pacjent z maską)

-przycisk wyciszenia alarmu

-zakresy kontroli temperatury:

-tryb inwazyjny: wylot komory temperatura wyjścia 35,5-42 st. C

-tryb nieinwazyjny: wylot komory 31-36 st C w drenie 28-34 st C

- dokładność+/-0,3 st C ( w zakresie temperatur 25-45 st C ).

-alarmy: -wysokiej wilgotności

-niskiej wilgotności

-bezpiecznik termiczny grzejnika komory.

- sygnały alarmowe przekraczające 50dBA przy odległości 1m.

-napięcie zasilania 230V +/-20V; 50-60Hz

-moc płyty grzewczej 150W
	TAK\NIE
	
	TAK  10 pkt 

NIE 0 pkt 

 

	9.2
	-waga nawilżacza bez komory do 2.8kg, z komorą napełnioną wodą do 3.1kg
	TAK\NIE
	
	TAK 5 pkt 
NIE 0 pkt 

	10.
	Adapter do układów podwójnie podgrzewanych do nawilżacza
	TAK
	
	

	11.
	Czujnik temperatury do nawilżacza
	TAK
	
	

	12.
	BLENDER (Mieszalnik) tlen\powietrze FIO2: 21 – 100 %

Możliwość montażu na pionowym statywie, lub na poziomej szynie.

W skład zestawu wchodzi:

Mocowanie do statywu lub poziomej szyny Przepływomierz powietrza (2-16 l/min.)

Przewody tlenu oraz powietrza z wtykiem typu AGA
	TAK
	
	

	13.1
	Układ oddechowy jednorazowego użytku do biernej terapii  tlenowej   podgrzewany   w   linii   wdechowej 

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 850.

Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych , połaczenie typu „klik „.
	TAK\NIE
	
	TAK 5 pkt
NIE 0 pkt 

	13.2
	Układ oddechowy o długości co najmniej 175 cm  umożliwiający przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min.
	TAK
	
	

	13.3
	Komplet (układ i komora) musi zawierać komorę            z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego /pakowane po 10 sztuk/
	TAK
	
	

	14.1
	Kaniula nosowa, do biernej terapii tlenowej, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi .

Konstrukcja kaniuli umożliwiająca podaż 2 strumieni gazów.

Pakowane po 20 szt.
	TAK\NIE
	
	TAK 5 pkt 
NIE 0 pkt 

	14.2
	 Rurki kaniul donosowych wytworzone z materiału pprzepuszczalnego dla pary wodnej co zapobiega kondensacji.
	TAK\NIE
	
	TAK 5 pkt 
NIE 0 pkt 

	14.3
	Kaniule donosowe oznaczone kodem kolorystycznym i graficznym dla szybkiego rozpoznania i dobrania rozmiaru
	TAK
	
	

	14.4
	Kaniule donosowe w conajmniej 5 rozmiarach: XS,S,M.L, XL
	TAK
	
	

	14.5
	Kaniule donosowe mocowane do policzków hydrokoloidowymi, wymiennymi przylepcami
	TAK
	
	

	15.
	Układ oddechowy opisany w pkt.13                20 sztuk /pakowane po 10 sztuk/
	TAK
	
	

	16.
	Kaniule donosowe opisane w pkt. 15 ( rozmiar XS, pakowane po 20 szt ) 40 sztuk
	TAK
	
	

	17.
	Minimum 3 szkolenia personelu z użytkowania sprzętu
	TAK\NIE
	
	 TAK 5 pkt 
 NIE 0 pkt 

	9.
	Gwarancja min. 24 m-ce
	TAK
	
	


 w przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wymagana jest odpowiedź TAK, to  Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Parametr oferowany”.

…………………………………………. (podpis wykonawcy)

