## Arkusz1
Zadanie IV - Wózek reanimacyjny z defibrylatorem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Parametr oferowany
1 | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość 805 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać
2 | 2 szuflady, wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z anodowanego aluminium | TAK, podać
3 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (dł.xgłęb.xwys.): 2 szuflady 525x440x140 mm (+/- 10 mm) | TAK
4 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru). | TAK, podać
5 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o wysokości 40 mm, z możliwością demontażu | TAK, podać
6 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła podwójnie łożyskowane, w obudowie z tworzywa o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą | TAK
7 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo wymiar 450x 450mm (+/- 20 mm) - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości - 1x deska do przeprowadzania RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa - 1x uchwyt butli z tlenem - 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obroty - uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego - 1x kosz na odpady z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej w obudowie drucianej - uchwyt do prowadzenia - 1x pojemnik na narzędzia 325x175x40mm | TAK, podać
8 | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK
9 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, | TAK,podać
10 | Defibrylator półautomatyczny | TAK
11 | Zasilanie bateryjne, do 400 defibrylacji, 6 lat żywotności przy wyłączonym Wifi i autotestach co tydzień, bateria nie ładowalna | TAK, podać
12 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczna zmiana protokołu energetycznego po naciśnięciu przycisku pediatrycznego | Tak
13 | Warunki środowiskowe pracy urządzenia: - działanie kurzu i wilgoci - klasa IP55 -praca w temp. -5 - 50C oraz chwilowa praca w temperaturach ujemnych po przechowywaniu AED w temperaturze ok 20C, przechowywanie w temp. -30 do +70C, - wilgotność względna 5-95% - uderzenia i wstrząsy, IEC 60601-1-12, 10.1.3, 10.1.4 Odporność na upadek z 1,5 m. | TAK, podać
14 | Waga aparatu 2,3 kg z bateria i elektrodą | TAK, podać
15 | Dwufazowa fala defibrylacji niskoenergetyczna | Tak
16 | Energia maksymalna defibrylacji 360J dla pacjentów dorosłych i 100 J dla dzieci | TAK, podać
17 | Możliwość programowania poziomów energii | Tak
18 | konfiguracja trybu RKO 30:2, 15:2 i tylko ucisk. | TAK, podać
19 | Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową | Tak
20 | Funkcja cotygodniowego lub codziennego automatycznego testu | Tak
21 | Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia | Tak
22 | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | Tak
23 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej w tempie 100-120 ucisnięc/min, zgodnie z Wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji | Tak
24 | Elektrody samoprzylepne: - elektroda resuscytacyjna dla dorosłych i dzieci z czujnikiem ucisków klatki piersiowej, okres przydatności min. 5 lat, 1 szt. | Tak
25 | Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące kroki kompletnego algorytmu BLS/AED, zgodne z aktualnymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji | Tak
26 | Pamięć wewnętrzna z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do komputera lub za pomoca portu USB | Tak
27 | Oprogramowanie umożliwiające transfer raportów RKO do komputera oraz przeglądanie i analizę prawidłowości wykonywanych działań, w tym analizę rzeczywistej głębokości i częstości uciśnięć klatki piersiowej | Tak
28 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności CE | Tak
29 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak
…...................................................
podpis wykonawcy