| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |  |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej . Waga aparatu max. 100 Kg | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 21cali Rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080 | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy | TAK, Min. 10 cali | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. | TAK min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | Bez punktacji |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Płynna regulacja wysokości panelu sterowania. | TAK Regulacja Góra /dół min. 18 cm | Bez punktacji |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo | TAK Lewo/prawo≥ +/- 30° | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury do zainstalowania po prawej lub lewej stronie konsoli operatora w zależności od preferencji użytkownika. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 500 000 kanałów procesowych | TAK | = 500 000 - 0 pkt >500 000 - 10 pkt |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu | TAK Min. 250 dB | = 250 dB - 0 pkt >250 dB - 10 pkt |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych. Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie, | ≥ 3 aktywne | Bez punktacji |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 40000 | =40000 - 0 pkt >40000 - 10 pkt |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective) | Min. 50 sek. | Bez punktacji |  |
|  | Dysk twardy SSD | ≥500 GB | Bez punktacji |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb B | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-35 cm | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego | ≥0-35 cm | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥1900 fps | =1900 fps - 0 pkt >1900 fps - 10 pkt |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki serca płodu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb M | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego | Min. od 0,1KHz do 18KHz | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera | ≥ +/- 30° | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego | Min. od 1KHz do 22KHz | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-25 mm | Bez punktacji |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczania rzeczywistej objętości organu/zmiany w zapamiętanych wolumenach skanowania Tryby: - ręczny - półautomatyczny automatyczny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK Min. 4 kroki | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość mechanicznej zmiany płaszczyzny obrazowania na głowicy wolumetrycznej convex, microconvex (rotacja przetworników), funkcja realizowana z poziomu ekranu dotykowego | TAK Min. ⁺∕₋ 45⁰ | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań m.in: - ginekologicznych - położniczych - echo płodu - brzusznych - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL, z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum. |  | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. |  |  |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy min. 5- 9 MHz (+/- 1 MHz) -Ilość elementów: min. 128 - Kąt skanowania: min. 145° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Głowica convex do badań położniczych, ginekologicznych, jamy brzusznej Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz) Liczba elementów min. 192 Kąt pola widzenia głowicy min. 55 stopni Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów, naczyniowych, mięśniowoszkieletowych, pediatrycznych współpracująca z posiadanym przez Zamawiającego aparatem o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.5 MHz Liczba elementów min. 192 Długość czoła głowicy 38 mm (± 1 mm) |  |  |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego ( STIC) (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min. 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30s. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczna wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-9 MHz ( +/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 70° x 70° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK, opisac | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna wolumetryczna - pracującą w zakresie min. 5-9 MHz, - kąt pola widzenia min. 150°x 80° - ilość elemtów: min. 190 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz (+/- 1 MHz) -Ilość elementów: min. 192 - Kąt skanowania: min. 150° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK, opisać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa do badań piersi, tarczycy małych narządów, mięśniow-szkieletowych, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 90° | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | TAK | Bez punktacji |  |
| V | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
| 9. | Gwarancja min. 36 m-ce | TAK |  |  |

……………………………………………………

(podpis wykonawcy)