Zadanie VI


  Cyfrowy zestaw do drenażu opłucnej – 2 szt. 
	L.p.
	Parametry 
	Parametr wymagany
	Parametr oceniany
	Parametr oferowany

	1.
	Lekki przenośny zestaw ssący (waga max. 1 kg bez zbiorników) o niewielkich wymiarach (max.10 x 25 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia umożliwiających bezproblemowe  przemieszczanie się pacjenta z urządzeniem
	TAK
	
	

	2.
	Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągłą pracę urządzenia nie mniej  niż 4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym
	TAK
	
	

	3.
	Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5-8 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej
	TAK
	
	 

	4.
	Pompa z elektronicznym system pomiaru                                  i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim,  umożliwiającym sterowanie urządzenia oraz ustawianie                                i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci.

System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o:

- konieczności wymiany kanistra

- zatkaniu drenów

- nieszczelności układu

- rozładowanej baterii
	TAK, 
podać
	
	

	
	Wyświetlacz prezentujący parametry drenażu: podciśnienie (cmH2O, kPa),                                      przeciek powietrza (ml/min mierzone co 10 ml w całym zakresie) 

ilości płynu (ml, l)                                                       w systemie cyfrowym  i graficznym (w postaci trendów historycznych – min. 24 godziny)
	TAK, 

podać


	Wyświetlanie trendów historycznych             z ostatnich 72               i więcej godzin - 10 pkt

Mniej niż 72 godzin – 0 pkt
	

	5.
	Oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC. Możliwość transferu danych  w postaci plików:               pdf, jpg, excel
	TAK/NIE
 podać
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt
	

	6.
	System zabezpieczony przed powrotem powietrza do klatki piersiowej pacjenta (system suchy - bez zastawki wodnej) oraz przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący
	TAK
	
	

	7.
	Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych pojemnościach oraz drenami dwukanałowymi z końcówką pojedynczą i podwójną.
	TAK
	Kompatybilne do systemu kanistry sterylne o trzech różnych pojemnościach w zakresach 0,3-0,5L; 08-1L i 1,5-2 L

- 10 pkt

Jedna lub dwie pojemności kanistrów – 0 pkt 
	

	8.
	Zestaw akcesoriów w skład którego wchodzą:

Zbiornik sterylny 0,3l – 3szt.

Zbiornik sterylny 0,8l – 6szt.

Dren sterylny – 6szt.

Dren sterylny z trójnikiem – 1szt.

       Zatyczka do drenu – 1szt.
	TAK
	
	

	9.
	Gwarancja min. 36 m-ce
	TAK
	
	


