Zadanie VII


Stanowisko do resuscytacji noworodka – 1 szt. 
	Lp.
	Opis parametru
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	
	

	

	1.
	Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe do resuscytacji noworodka umożliwiające podparcie dróg oddechowych oraz umieszczenie niemowlęcia na ciepłej platformie, pozostawiając nienaruszoną pępowinę.
	TAK
	

	2
	Zapewnia stabilizację oddechową za pomocą resuscytatora oraz ułatwia optymalne zaciśnięcie pępowiny w celu poprawy transfuzji łożyska.
	TAK
	

	3
	Przyłóżkowe stanowisko okołoporodowe wyposażone jest następująco: 
	TAK
	

	
	- okołoporodowa platforma jezdną,
	TAK
	

	
	- system grzewczy, 
	TAK
	

	
	- resuscytator noworodkowy,
	TAK
	

	
	- mieszalnik tlen-powietrze,
	TAK
	

	
	- ssak,
	TAK
	

	
	- uchwyty na dwie butle,
	TAK
	

	
	- koszyk na drobne akcesoria.
	TAK
	

	Okołoporodowa platforma jezdna

	4
	Urządzenie umożliwiające najazd platformy na łóżko porodowe matki
	TAK
	

	5
	Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach. Wszystkie kółka wyposażone w hamulec.
	TAK
	

	6
	Elektryczna regulacja wysokości platformy w sposób płynny w zakresie min. 75-110 cm (od podłogi do platformy pacjenta)
	TAK
	

	7
	Platforma wyposażona w zegar „pępowinowy” obrazujący oraz sygnalizujący czas jaki upłynął przy nienaruszonej pępowinie .
	TAK
	

	8
	Dopuszczalna waga pacjenta min. 10 kg.
	TAK
	

	9
	Zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	

	9.1
	Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (nie mniej niż 2 gniazda) na bocznej ścianie platformy.
	TAK
	

	10
	Waga max. 45 kg
	TAK
	

	System grzewczy stanowiska 

	11
	Zintegrowany ze stanowiskiem system grzewczy składający się z jednostki sterującej oraz materacyka. 
	TAK
	

	12
	Jednostka sterująca wyposażona w kolorowy ekran dotykowy LCD z możliwością jego blokady
	TAK
	

	13
	Wyświetlanie informacje.:

- ustawionej temperatury,

- komunikaty alarmowe,

- źródła zasilania i stanu naładowania baterii,

- zegar i/lub kalendarz.
	TAK
	

	14
	Jednostka wyposażona w awaryjne zasilanie bateryjne gwarantujące pracę ciągłą na okres min. 30 minut.
	TAK
	

	15
	Maksymalny pobór mocy 100 W
	TAK
	

	16
	Materiał grzejny wykonany z elastycznego polimeru lub włókien węglowych.
	TAK
	

	17
	Regulacja temperatury materacyka w zakresie 25-40ºC 
	TAK
	

	18
	Regulacja temperatury odbywa się w sposób automatyczny w oparciu o poziom ustawiony przez operatora. Każdy materac jest wyposażony w bezpiecznik zabezpieczający przed przegrzaniem.
	TAK
	

	19
	Ochrona przed wilgocią:

- materac min. IP32

- jednostka sterująca IP3X
	TAK
	

	Resuscytator noworodkowy

	20
	Zintegrowany ze stanowiskiem urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH2O i PEEP 1-10cmH2O. Umożliwia ręczne taktowanie częstości oddechowej. Posiada wbudowany  manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych (zakres ciśnień min.: 20-80 cm HO).
	TAK
	

	21
	Mieszalnik tlen/powietrze z wyskalowanym pokrętłem stężenia tlenu oraz przepływomierzem
	TAK
	

	Ssak 

	22
	Zintegrowany ze stanowiskiem ssak inżektorowy  VENTURIEGO z pojemnikiem jednorazowego użytku o poj. Min 1000 ml – 2 szt.
	TAK
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	23
	Maseczka silokonowa w 3 rozmiarach 00, 0 i 1.
	TAK
	

	24
	Dren doprowadzający gaz o długości 2 m.
	TAK
	

	25
	Dren noworodkowy z zastawką PEEP o długości 1,2 m.
	TAK
	

	26
	Płucko testowe
	TAK
	

	
	GWARANCJA I SERWIS
	
	

	1.
	Okres gwarancji min. 36 miesiące
	TAK
	










…………………………………










(podpis wykonawcy)

